| 牡 丹 江 市 食 品 药 品 检 验检测中心 | 文件编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 业 指 导 书 | 第1页，共2页 |  |  |
| 岛津AA-7000型原子吸收分光光度计操作规程 | 批准人 |  | 颁布日期： |

1. 概述

为了正确操作和使用仪器，特制定本操作规程。

2. 编写依据

本规程依据药品检验仪器操作规程（2010年版）、仪器设备使用说明书编写。

3. 技术要求及技术条件

该仪器工作环境温度为（10～35）℃，湿度20～80%，无强光直射，荧光灯低于1300Lx，间接日光低于800Lx，白炽灯低于400Lx。 乙炔分压表压力达到1.0～1.1kg/cm2，助燃气压力不能低于3.6kg/cm2。

- 准备工作

- 4.1 检查电源、乙炔气瓶压力、氩气气瓶压力。

4.2检查废液罐，废液管应在液面上。

- 4.3 打开排风开关和风向阀。

- 4.4 安装空心阴极灯 将灯插入灯座，记录灯的位置。

- 4.5 打开乙炔总阀一圈，打开空气压缩机电源开关。

5 开机 与系统初始化

5.1打开主机电源开关，如使用石墨炉和自动进样器，则先打开ASC和GFA的电源开关，关闭GFA的加热开关

5.2 打开电脑电源，启动系统，双击WizAArd图标，选择【操作】后双击AA-7000图标

5.3 确定主机燃烧室中不存在妨碍光路的物体，单击【仪器】→【连接】。按屏幕提示的各项安全检查项目一一检查确认后仪器开始初始化。

6 设定分析条件

6.1 双击WizAArd图标，选择【操作】后双击AA-7000图标，在【向导】页里选择【元素选择】图标，然后单击【确定】。按屏幕提示选择好测定的各个元素后，分别进行参数编辑。

| 牡 丹 江 市 食 品 药 品 检 验检测中心 | 文件编号： |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作 业 指 导 书 | 第2页，共2页 |  |  |
| 岛津AA-7000型原子吸收分光光度计操作规程 | 批准人 |  | 颁布日期： |

6.2 编辑参数时顺序编辑光学参数、次序、重复测定条件、测定参数、工作曲线参数等参数。

6.3 参数编辑完成后，单击【下一步】，进入制备参数屏，开始标准曲线与样品的设定。设定完成后，单击【连接/发送参数】，等待仪器根据设定的参数自行进行调整。调整结束后，仪器显示光学参数屏，单击【谱线搜索】，仪器进行谱线搜索及光路平衡。

7 数据采集、处理和存储

7.1 点火 同时按下PURGE和IGNITE，点燃火焰。

7.2 点火后，吸水，预热燃烧头10min，开始测量第一个元素；【调零】→【空白】→【标准溶液】→【样品】。

7.3建立数据文件，存入测定结果并打印。

8 关机

8.1 测定完毕后，吸水空烧5min。

8.2确认WizAArd软件所需的数据是否被保存，退出WizAArd软件。

8.3退出时关闭各气体主阀，如使用了GFA，要关闭冷却水主阀。

8.4退出操作系统

8.5切断电脑电源

8.6关闭AA-7000主机电源，如使用ASC和GFA，也需关闭各自电源开关

8.7 做使用登记。

注意事项：

以下紧急情况下：检测出燃气泄漏时

即使按仪器的熄火按钮也无法熄灭火焰时

发生回火时

停止操作：关闭AA电源，然后关闭所有福建的电源开关。

关闭各个气瓶主阀

切断电源

使用中：废液管头不要浸在废液中

燃烧过程中不要从燃烧室上面窥视或把手放在燃烧室上方

附：火焰法和石墨炉法操作流程

火焰法操作流程

1 登陆软件

双击WizAArd图标，选择【操作】后双击AA-7000图标

2 选择向导

在【向导】里选择【元素选择】图标，单击【确定】

3 选择元素

在【元素选择】页里点击【选择元素】，标准条件会自动显现，出现【装在参数】画面。在此画面中，在【分析手册】一栏下，可在元素名称栏中直接输入元素符号，也可在周期表中选择元素。选择【火焰连续法】、【普通灯】，如使用自动进样器，则也选中【使用ASC】。出现和灯有关的信息时，会出现提示框，点击【是】，继续出现的提示框中单击【确定】，出现【编辑参数】页得【光学参数】画面。在此画面中单击【灯位设定】，输入与各灯座号相应的灯【元素】和【灯类型】（选择普通），单击【确定】，返回【编辑参数】里的【光学参数】，设定【灯座号】，单击【确定】。连续测量多个元素时，重新返回【元素选择】画面，重复上述操作。

4 制备条件设定

单击【校准曲线设定】，设定【次数】为1次，【浓度单位】在下拉框里选择，【重复条件】可设定同一样品的重复测量次数，初始值为1.样品多时，设定周期性空白测量。在【校准曲线的测量次序】中输入标准样品的个数及设定浓度。

单击【样品组设定】，输入【重量校正因子】、【定容因子】、【稀释因子】、【校正因子】，【实际浓度单位】在下拉框中选择。输入样品数和样品号。

5 连接仪器/发送参数

6 仪器自检

7 确认参数设置无误，结束向导，显示主窗口，进行测量。按位于仪器正面的PURGE和IGNITE，点燃火焰。吸入蒸馏水，待信号趋于稳定后，单击主窗口底部的【AUTO ZERO】。吸入空白样品，单击主窗口底部的【BLANK】。吸入标准样品，单击【START】进行测量。标准样品结束后，确认校准曲线，如果无误，可进行样品的测定。测量完成后，吸入蒸馏水5min进行清洗。所有测量结束后，保存测得的数据。如需打印，从菜单里的【文件】-【打印数据/参数】或【打印表格数据】里选择，选中需打印的项目，单击【确定】。清洗结束，取出进样喷嘴，按主机前方的【EXTINGUISH】熄灭火焰。

8 关闭气瓶及压缩机。退出软件。关掉仪器主机电源。

石墨炉法操作流程

1 登陆软件

双击WizAArd图标，选择【操作】后双击AA-7000图标

2 选择向导

在【向导】里选择【元素选择】图标，单击【确定】

3 选择元素

在【元素选择】页里点击【选择元素】，标准条件会自动显现，出现【装在参数】画面。在此画面中，在【分析手册】一栏下，可在元素名称栏中直接输入元素符号，也可在周期表中选择元素。选择【石墨炉法】、【普通灯】，如使用自动进样器，则也选中【使用ASC】。出现和灯有关的信息时，会出现提示框，点击【是】，继续出现的提示框中单击【确定】，出现【编辑参数】页得【光学参数】画面。在此画面中单击【灯位设定】，输入与各灯座号相应的灯【元素】和【灯类型】（选择普通），单击【确定】，返回【编辑参数】里的【光学参数】，设定【灯座号】，单击【确定】。连续测量多个元素时，重新返回【元素选择】画面，重复上述操作。

4 制备条件设定

单击【校准曲线设定】，设定【次数】为1次，【浓度单位】在下拉框里选择，【重复条件】可设定同一样品的重复测量次数，初始值为2。【制备条件的通用设定】中可设定【混合】、【混合条件】、【重复条件】、【涂复/富集循环】以及试剂。样品多时，设定周期性空白测量。在【校准曲线的测量次序】中输入标准样品的个数及设定浓度。

单击【样品组设定】，输入【重量校正因子】、【定容因子】、【稀释因子】、【校正因子】，【实际浓度单位】在下拉框中选择。输入样品数和样品号。

5 连接仪器/发送参数

6 仪器自检

7 升温程序设定

根据选择的元素显示标准条件的升温程序。通常为7个阶段，采样阶段号为6.

8 确认参数设置无误，结束向导，显示主窗口，进行测量。打开GFA的加热开关，在开始测量前，单击【测量】一次，校正温度。温度校正完成后，将出现“注入样品”的提示信息，采用微吸管将样品注入石墨管里，样品注入结束后，单击信息对话框中的【确定】。

9 测量结束后，保存和打印数据。关闭GFA加热开关，关闭冷却水和气瓶主阀。退出软件。关掉仪器主机电源和GFA电源。